化学与环境工程学院仪器设备操作规程

1.CHNSO元素分析仪操作规程

2.电感耦合等离子体发射光谱仪操作规程

3.多晶X射线衍射仪操作规程

4.分析兼半制备高效液相色谱仪操作规程

5.高效液相色谱仪操作规程

6.高效液相-质谱联用仪操作规程

7.气相色谱仪操作规程

8.气相色谱-质谱联用仪操作规程

9.核磁共振波谱仪操作规程

10.场发射扫描电子显微镜与能谱仪操作规程

11.激光粒度仪操作规程

12.全自动气体吸附分析仪操作规程

13.同步热分析仪操作规程

14.激光增强显微拉曼光谱仪操作规程

15.傅里叶变换红外光谱仪操作规程

16.紫外-2550紫外可见分光光度计操作规程

17.TU-1901紫外分光光度计操作规程

18.荧光分光光度计操作规程

19.示波极谱仪操作基本规程

- CHNSO元素分析仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，打开主机，拔掉主机背后尾气塞，打开O2 和He气瓶阀门。

2.打开电脑，进入桌面软件Macro Tube界面。

3.连接主机，在mode中选择模式，仪器自动进入初始化并启动升温程序。

4.调节O2气瓶出口压力至0.2 MPa，He气瓶出口压力至0.15-0.16 MPa；裂解管温度调至1150 ℃，还原管温度调至850 ℃。

5.用锡箔纸包裹样品，用压样器压制成片状，放入样品台，设置好样品名称、质量、方法后即可测定。

6.测定完毕，退出软件界面，关闭计算机、主机和气瓶阀门。

7.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.样品最好为粉末状以保证充分燃烧。

2.选用O2模式后需更换相关设备，请联系仪器管理人员进行操作。

3.还原柱和燃烧管的还原剂和灰分管需定时更换清理。

- 电感耦合等离子体发射光谱仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，打开主机，预热至34℃。

2.打开抽风机，打开Ar气瓶并将气量较多的一瓶调至0.55 MPa，气量较少的一瓶调至0.6 MPa。

3.启动计算机，仪器自动进入初始化自检，待自检完成后，双击“Plasma Lab”图标，进入操作软件主窗口。

4.检查并调节矩管及进样系统状态。

5.建立工作表格，选择相应元素，标样；设置功率、读数时间、读数次数等条件。

6.点火，样品和标样分别通过进样泵进入矩管进行测试。

7.测定结束后，退出程序，关闭计算机、抽风机、气瓶以及主机。

8.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.测试样必须为液态，固态样品必须经过酸化消解处理为液态。

2.拟分析的元素必须与标样匹配。

3.操作时佩戴橡胶手套。

4.矩管需定时清洗，冷却水需定时更换并添加防腐剂。

- 多晶X射线衍射仪操作规程

1.样品准备

要求表面平整，其中：粉末样品使用玻璃片样品架；薄膜样品使用多功能样品台；块状样品使用金属镂空样品架。

2.开机流程

依次打开UPS稳压电源、主机变压器、循环水冷机、主机、计算机。

3.样品测试

3.1 从计算机桌面进入软件SmartLab Guidance，待初始化结束后，从工具栏进入Control下的XG Control，Vaccum项选择Start；

3.2 待Vaccum＜200 mV时，X-ray选On；待光管电压电流由最低值20 kV/10 mA升到设定值时（进入Control→Aging→XG设置），单击Excute；

3.3 选择工具栏Tasks下的Package/Macro Measurement，从界面右侧Preinstalled下的General Measurement，选择检测器对应的检测方法，输入文件名、样品以及扫描轴、扫描方式、步进值、电压电流值等测试参数和信息，单击Excute执行测量。

4.关机流程

从操作软件界面的工具栏中进入Control，选X-ray项下的Off，待主机顶部的灯熄灭后Vaccum选Stop，30分钟后关闭主机电源，最后关闭循环水电源、主机变压器、UPS稳压电源、控制软件、计算机。

5.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.主机的EMO按钮为紧急开关，仅用于火灾、水灾等危险情况。

2.不要关闭除湿用空调，以延长光管寿命。

3.注意观察循环水冷机水位，及时补充至刻线以上；半年换一次油泵油。

- 分析兼半制备高效液相色谱仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后依次打开泵2325、柱箱TCM、自动进样器2707、检测器2489、馏分收集器WTC III。

2.等待检测器2489稳定后，打开计算机，双击进入桌面软件Empower界面。

3.点击左边蓝色栏中“仪器”，依次对 W2707、W2489、TCM、PCM/15xx 和 WFCⅢ进行参数设置，点击“保存”。

4.点击左边蓝色栏中“样品队列”，点击工具栏中“编辑样品板”，根据样品放置次序选择“样品板次序模式”，点击“确定”，依次设置：进样量、样品名称、方法组/报告方法、运行时间等操作参数，点击“保存”。

5.脱气：在泵的放空阀上插入12 mL 针筒，松开放空阀，脱气完毕后，旋紧放空阀，拔掉针筒后在线脱气。

6.洗针：在操作界面下方2707模块右键选“wash/prime neddle”，洗针次数：3次（推荐）。

7.平衡：点击“平衡系统/监视基线”，进入界面，选择“仪器方法”，点击“平衡/监视器”，监视基线至系统平衡，点击“停止”。

8.进样：点击“单针进样”（“序列进样”），输入样品名、方法组、样品瓶、进样体积和运行时间等参数，点击“运行”。

9.测试结束后，依次关闭馏分收集器WTC III、检测器2489、自动进样器2707、柱箱TCM、泵2325、计算机。

10.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.流动相要用0.45 μm的滤膜过滤，超声波脱气。

2.每次更换流动相后，都必须排气泡。

3.要时刻留意载液瓶中流动相的剩余量，不能让空气进入柱子。

- 高效液相色谱仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后依次打开组织器、柱箱、自动进样器、泵、进样器、检测器。

2.打开计算机，双击进入桌面软件Chromaster界面。

3.点击“系统状态”按钮，点击“初始化”，状态由“待机”转为“连接中”，确认各模块的连接状态。

4. 点击“净化”按钮，将所需净化的管路前面打“√”，送液2分钟后，点击“关闭净化”按钮；若使用示差折光检测器，需要对检测器进行净化（通常需要0.5- 1 h），关闭检测器净化；若仪器长时间没有使用，则需要对柱塞、注射器、清洗口等位置进行清洗。

5.在“方法”中编辑梯度模式、流动相比例、柱温、采集时间、定量计算方法等参数。

6. 在“样品表”中编辑样品瓶放置位置的编号、进样体积、样品名称、方法名称等参数。

7. 点击“数据采集”按钮，弹出开始分析界面，待基线平稳、压力稳定（通常在同一流动相平衡半小时以后）后，点击“单分析的开始”或“连续分析的开始”按照样品表编制的顺序测定样。

8. 测试结束后依次关闭检测器、柱箱、自动进样器、泵、组织器、计算机。

9.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.安装柱子注意3个阀要一一对应，1、2、3-----进柱子，1′、2′、3′-----出柱子。柱子安装完后将外面的黑色盖子一定要盖紧。

2.装流动相瓶子的盖子上面用封口膜封住，以免灰尘进去，也可防止流动相挥发。

3.柱压异常升高时，考虑在线过滤器堵塞，可将其拆下，超声清洗（可使用纯净水或者5%-10%硝酸溶液）。

4. 仪器长时间不用时，柱子及管路内部应充满甲醇，如有特殊要求的柱子应按照购买时储存条件储存。

- 高效液相-质谱联用仪操作规程

1.开机

1.1 打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，然后打开计算机、液相色谱仪各个模块的电源、气路开关，确保氮气压力指示在100 psi（0.7 MPa）；氩气压力指示在7 psi（0.05 MPa）。

1.2 打开质谱电源开关，并紧接着打开epc的电源开关。

1.3 等待5分钟后，双击桌面上的Masslynx V4.1图标，打开Masslynx软件，等待在Masslynx的主窗口状态中部偏右位置出现“No Scanning”信息。

1.4 打开Ms Console窗口，左边栏依次选中/Xevo G2 QTOF/Intellistart，在右侧窗口中点击Operate快捷图标。

1.5 打开Ms tune窗口，单击氩气的控制开关，关闭氩气。等待至右下角红色的方块变为绿色。

2.仪器状态稳定与调谐

2.1 色谱灌柱。在Ms Console窗口点击Quaternary solvent manager，单开Control下拉菜单中的Prime，然后点击OK。

2.2 清洗进样系统。在Ms Console窗口点击Sample manager FTN，单开Control下拉菜单中的Prime，然后点击OK。

2.3 质谱调谐。校准单点，进B瓶的亮酸吗啡肽（LE）；校准整个质量轴进C瓶的甲酸钠（FA）。在Ms Console窗口点击Create Calibration，若显示OK，则调谐完成。

3.样品检测

3.1 在MS界面下编辑质谱方法。

3.2 在Inlet method界面编辑液相方法，然后点击Loadmethod。

3.3 编辑样品表，调用方法，并确定样品所在位置。当Ms Console窗口中Deltal的值小于50时，选中样品，点击开始，进样测试。

4.关机

4.1 在Ms tune窗口中点击Vacuum/Vent，在弹出的对话框中选择YES。

4.2 等待5分钟后，关闭所有软件、计算机、液相所有模块电源、质谱、epc电源、关闭氮气和氩气。

- 气相色谱仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，打开载气瓶，调节输出气压在0.4~0.5 MPa范围内。

2.打开氢气发生器，待输出流量低于10 mL/min时打开气相色谱仪主机电源。

3.打开空气发生器，输出压力稳定在0.4 MPa时打开计算机。

4.等待约5 min后，待计算机桌面右下角变色龙图标启动服务后，打开变色龙图标软件。

5.待仪器各模块达到工作状态后，打开之前编辑好的方法，进样测定。注意样品应经过净化处理，使用易挥发有机溶剂溶解样品。

6.测样完成后，如需关机，将柱箱、进样口、FID检测器温度关闭，待柱箱温度降到50 ℃以下，进样口、FID检测器温度降低到100 ℃以下，方可关闭气相色谱主机电源。

7.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

- 气相色谱-质谱联用仪操作规程

1.打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，依次打开He气瓶、质谱和气相色谱主机，按照所测物质选择合适的色谱柱。

2.待质谱仪的分子泵达到100%速度后（约0.5 h），打开计算机，双击“GCMS-5977”图标，进入操作软件主窗口，编辑所用方法。

3.等待抽真空3~4 h后，点击调谐，若结果符合测试要求：三个主峰的m/z为69±0.5、219±0.5、502±0.5；pw50为60±0.05；H2O含量＜20%，N2含量＜10%；峰值＜200，即可进行下一步，反之继续抽真空。

4.将样品瓶（样品用色谱纯级溶剂溶解）、洗液瓶和废液瓶及标样放入自动进样盘，点击测试图标开始测试。

5.测试完成后，退出程序，依次关闭计算机、气相色谱主机。

6.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.质谱仪需要在较高的真空度环境下工作，达到该真空度需要较长时间，因此，为了缩短测试时间，质谱仪宜保持工作状态。

2.溶剂须用色谱纯级。

3.切勿在质谱仪工作时关闭其电源，以防损害分子泵。

4.前级泵的泵油一般半年更换一次。

5. Gas Clean柱下面的指示剂变为黑色时即需要更换。

- 核磁共振波谱仪操作规程

1. 打开稳压器，待电压稳定在220 V后，打开气源（常温实验使用压缩空气，变温实验使用高纯氮气），调节输出压力为0.5 Pa。

2. 打开主机和计算机，进入软件操作界面。

3.进样：依次按下BSMS盒子上的lock On-Off、Lift On-Off 按钮启动程序；将里面的样品弹出，换上要测试的样品。按下BSMS盒子上的Lift On-Off 按钮启动程序。

4. 新文件：确定样品已经下去之后（“down”显示绿色）。打开一个文件，输入指令“edc”，新建文件。

5. 锁场：点击Lock，选择需要锁场的氘代试剂。

6. 查看温度：适用于变温实验。

7. 调谐：点击Tune，或输入“atma”（自动调谐）。

8. 匀场：点击Shim图标。

9. 查看参数：点击Acquisition pars；或者直接输入命令“eda”。

10.读取90°脉冲参数：点击Prosol Pars，或者直接输入命令“getprosol”。

11.计算增益：点击Gain，或者直接输入“rga”。

12.开始实验：点击go或者直接输入命令“zg”。

13.进入图谱处理：直接输入“efp；apk；abs”（即：傅里叶变换与相位转换处理；自动相位校正；自动校基线），回车，进入处理界面进行图谱处理。

- 场发射扫描电子显微镜与能谱仪操作规程

SU8010型场发射扫描电子显微镜（SEM）与Octane Super型能谱仪（EDS）配合使用，适用于固体样品的形貌观察与尺寸分析、表面微区的元素定性和半定量分析（点、线、面分布）以及材料失效分析。操作规程如下：

一、开机

先检查真空，打开循环水，开启“Display”电源，启动电镜操作软件。

二、样品放置、撤出、交换

1.严格按照高度规定高样品台，制样，固定。

2.按交换舱上“Air”键放气，蜂鸣器响后将样品台放入，旋转样品杆至“Lock”位，合上交换舱，按“Evac”键抽气，蜂鸣器响后按“Open”键打开样品舱门，推入样品台，旋转样品杆至“Unlock”位后抽出，按“Close”键关闭交换舱门。

三、观察与拍照

1.根据样品特性与观察要求，在操作面板上选择合适的加速电压与束流，点击“On”键加高压。

2.用滚轮将样品台移至观察样品区域，在操作界面中调整样品台高度。

3.在非“Cssc”扫描模式下，旋转旋钮盘上的聚焦粗调旋钮Coarse，获得初步的图像。

4.用滚轮、旋钮盘上的IMAGE SHIFT旋钮将样品台定位至观察点，在操作界面中调整样品台高度，选择合适的放大倍数，点击“Align”键，调节旋钮盘，逐步调整电子束位置、物镜光阑中、消像散基准。

5.在“TV”或“Fast”扫描模式下定位观察区域，在“Red”扫描模式下聚焦、消像散，在“Slow”或“Cssc”扫描模式下拍照。

6.选择合适的图像大小、拍摄方法、亮度与对比度（推荐点击菜单栏中的ABC），按“Capture”拍照。

7.根据要求选择照片注释内容，保存照片。

四、能谱仪（EDS）操作

1.设置扫描电镜工作条件：工作距离（WD）15 mm；束流电压30 kV；探针电流（Probe Current）Norm、High可选，一般先尝试选High。

2.启动软件，建立项目，单击右下角黄色叹号Detector Cooling，待操作界面右侧出现黄色的Cooling on变成绿色、右下角叹号变成绿色时，单击点分析（或线分析、面分析）。

3.点（线、面）分析：

（1）设置信号数值CPS：调节一级聚光镜（Cond Lens1）和物镜光阑孔径，使CPS值达到1万（点、线分析）、3-5万（面分析）。为降低基底元素的影响，可在此基础上降低电压至（2.5×kα线电压）。

（2）单击成像区：分辨率越高，所需时间越长。1024×800，标准64次。

（3）采谱：自动关闭电子束——不选；设定方式——Normal；EV/Chain——10；Amp Time——1.92（有时7.68）；预设模式——活时间；秒——时间×CPS≥22万。

（4）保存数据，生成报告，包括：快捷报告（含量）、Current Data Report（无含量）。

五、关机

1.关闭能谱仪。

2.将样品台高度调回8 mm，然后按“Home”键使样品台回到初始状态，待“Home”指示灯停止闪烁后，撤出样品台，合上样品舱。

3.退出程序，依次关闭电脑、“Display”电源、循环水。

注意事项：

1.样品基本要求

（1）确保送样时样品是干燥的。推荐两种样品干燥方法：样品在100 ℃烘箱中干燥1-3 h；等离子清洗仪清洗30-200 s。推荐两种样品保存方法：样品管密闭保存；在非油泵的真空室中保存。样品测试过程中发现样品明显潮湿者，有权终止测试，送样人多次出现此情况者，再送样有权拒绝测试。

（2）确保样品制备后使用红外灯80-100 ℃照射3-5 min。如有气泡产生等异常现象，禁止测试。

（3）确保制备好了的样品任何一处都不高于限位台。

（4）确保制样过程中所用工具是干净的，样品不受污染。

（5）原则上不测试磁性样品。对于经验丰富者，小心制样（消磁、粘牢、劲风吹扫等处理）后再根据情况决定是否能上机测试，且测试时工作距离（WD）值不能低于6 mm。

（6）送样人如不说明样品主要成分，不给以测试，样品自行处理。

2.每天第一次使用扫描电镜加高压后，做一次Flashing。

3.扫描电镜主机一般不断电，如遇特殊情况需要关机时，依次关闭主机正面的“Stage”电源、“Evac”电源，半小时后关闭离子泵开关和显示单元背面的三个空气开关。开机时顺序相反。

4.向冷阱添加液氮（-196 ℃）过程中，小心冻伤，且避免容器触碰塑料漏斗。

5.做好各种维护工作，包括定期循环水更换、机械泵换油、空压机底阀放水（半月一次）、电子枪烘烤（确保离子泵IP1＜2×10-7、IP2＜2×10-6、IP3＜7×10-5）等。

6.能谱仪测试完毕后及时关闭其主机电源。

7.搞好室内卫生，做好仪器使用记录。

激光粒度仪操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，再打开主机，预热10 min。

2.打开计算机，使用数据线连接主机，打开Windows桌面DTS（Nano）软件。

3.将样品放入比色杯中，设置比色杯类型、温度、测量次数、测量时间、激光射入角度等信息，开始测定。

4.测定完毕，退出操作软件，关闭计算机和主机。

5.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.放样时不能污染比色杯的激光入射面。

2.塑料比色杯可重复使用多次，不可随便丢弃。

3.样品分散液的量不能超过容积的1/3。

4.标样于4 ℃环境下保存。

全自动气体吸附分析仪操作规程

1.样品准备：称取适量的干燥的样品并放入样品管中。

2.打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，再打开气瓶，合上仪器右侧下方两个闸刀，调节二氧化碳和其他气体至0.06~0.1 MPa范围内。

3.打开计算机，点击操作软件页面左上方 default→connect，设置温度、时间等参数，点击“outgasser”对样品进行脱气。

4.脱气结束后，待加热包温度降至80 ℃以下，进行回填氮气操作。

5.依次将样品管、杜瓦瓶（含有液氮）小心地放置于分析站中，设置参数进行测试。

6.测试结束后，仪器自动回到待机状态，依次关闭主机、计算机和气瓶。

7.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.加热包使用温度≤300℃。

2.样品管内壁不能附着粉末样品，以防止污染主机。

3.杜瓦瓶中的液氮量不能低于其容积的80%。

4.定期检查密封圈，确保其干净无附着物。

5.必须确保冷阱中有液氮。

同步热分析仪操作规程

1.打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，打开气瓶，检查气体管线是否连接正常，调节主机进气压为0.1 MPa。

2.进入Windows桌面软件“Thermal Advantage”，将计算机与同步热分析仪联机。

3.将Purge Gas流量设定为100 cc/min，在MODE下设定模式SDT Standard。

4.单击工具栏中的Furnace打开炉子，将同一型号的坩埚放入样品及参考平台，单击Furnace关闭炉子，单击Tare归零。

5.单击Furnace打开炉子，取出样品坩埚，添加适量的样品，单击Furnace关闭炉子。

6.单击工具栏中的Experiment Pane View，于Summary中输入样品和坩埚信息（.001表示具有该文档名称的测试次数）

7.于Procedure中编辑方法，单击OK；于Notes中输入批注。

8.编辑完后单击Apply，然后单击工具栏中的Start开始测试。

9.测试结束后，可将数据转换txt文档：从Windows桌面打开TA Universal Analysis软件，File→Export Data File→File and Plot Signals…→Output signalsl栏全选、Output format栏选Spreadsheet text file，Character set栏选Unicode。

10.退出软件，关闭计算机、主机、气瓶阀门。

11.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

激光增强显微拉曼光谱仪操作规程

1.打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，再打开激光安全锁。

2.启动计算机，进入桌面双击OPUS图标，输入密码“OPUS”打开软件。

3.待温度降至－60 ℃后放置样品，在BF状态下通过显微镜调节焦距。

4.调至DF状态，关闭光源，选择激光类型，设置好功率、光栅等条件后进行测试。

5.测试结束后，退出软件，关闭计算机和主机。

6.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.调节焦距时应先调低样品台，防止样品污染显微镜头。

2.光纤要盘绕放置，切勿弯折。

3.选择不同波长激光时要将激光拉杆调至相应位置。

4.测样时必须将反射光源关闭。

- 傅里叶变换红外光谱仪操作规程

1.开机前先检查确认各个部件是否连接好。

2.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，再打开主机和计算机，预热约30分钟。

3.制样。

粉末样品：溴化钾压片法制样。将干燥过的溴化钾与样品按100:1的质量比在红外灯下于玛瑙研钵中研磨成混合均匀的粉末，用小药匙转入制片模具中压制成片，然后取出样品片装入样品架；

液体样品：液膜法制样。将1~2滴试样直接滴在可拆池的一块盐片上，然后盖上另一块盐片，借助池架上的固紧螺丝拧紧两盐片后方可测试。

4.测试光谱。打开相应的软件，先采集背景值，然后将样品架插入样品池中采集样品值，红外扫描完成后，谱图将自动显示于当前窗口，可对其进行数据处理。

5.测试完毕后，退出操作软件，依次关闭光学台、计算机和稳压器。

6.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.样品池必须保持清洁、干燥。

2.光学台不要受到振动，取样、放样时，样品盖应轻开轻闭。

3.眼睛不要注视氦-氖激光，以免受伤害。

- 紫外-2550紫外可见分光光度计操作规程

1.打开稳压器，待电压稳定在220 V后，再依次打开主机和计算机。

2.进入计算机桌面软件UV Prob界面，启动工作站，并连主机，仪器自动进人初始化自检。

3.根据需要进入光谱扫描，光度分析或动力学分析界面。

4.设置波长、狭缝、扫描速度、纵坐标等参数，把样品、参比样分别放入相应位置，即可测定。

5.测定完毕，退出工作站，关闭计算机和主机。

6.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项:

1.强腐蚀、易挥发试样测定时比色杯必须加盖。

2.样品溅入比色室应立即用滤纸或软棉纱布擦拭干净。

3.测试完毕后，取出比色皿并清洗，关上主机盖板，盖好仪器防尘罩。

- 荧光分光光度计操作规程

1.打开稳压电源，待电压稳定在220 V后，打开主机和计算机。

2.点击Windows桌面图标“FL Solutions for F-4600”，主机自动初始化，扫描界面自动进入。

3.点击“Methods”，编辑方法并保存。

4.点击“Measure”进行测量，测量完成后，保存结果。

5.退出操作软件，等待30 min后关闭主机、计算机。

6.认真做好整理和清洁工作，如实填写仪器使用记录。

注意事项：

1.溶液中的悬浮物对光有散射作用，必要时用垂熔玻璃滤器过滤或离心机离心除去。

2.所用玻璃仪器与荧光池必须保持高度洁净。

3.温度对荧光强度有较大影响，测定时应控制温度一致。

- 示波极谱仪操作基本规程

1. 开启主机电源，输入当前日期，按ENT键确认，屏幕显示“运行方式”菜单。

2. 按∧∨选择“新建测试方法”，进入“方法参数菜单” ，设定参数：

3. 将汞池升高，把称有实验溶液的电解池陶如点击，固定好位置，观察汞滴的自由低落周期应大于静止时间和扫描时间之和，否则调整汞池位置的高度，使之达到要求，否则减少静止时间，再用限位环固定汞池。

4. 按 RUN 键，启动仪器开始测量，观察多次扫描后的平均曲线和单次测量曲线的重合情况：若重合不好，重新运行；若重合良好，按 YES 键进行数据处理，获得波峰数据。

按 存储 键后选择“标准波峰数据”项，按 YES 键后，再用数字键(比如0)设定“标准数据”项下的标准组号，再按 YES 键即可把所得数据存入该组号(0#)中。然后用数字键对应输入该标准溶液的浓度含量值（ug/ml）。

5. 在所有的标准系列溶液都测定并存储数据完毕后，按 标准 键后选择“标准曲线法”项，再按 YES 键或数字键(比如0)进入核查数据状态。按 计算 键仪器立刻进行线性回归分析，同时显示出校准曲线、回归方程、相关系数和标准误差。再按 YES 键即可获得待测的未知溶液的扫描曲线，并且自动求出浓度含量。

6. 补充步骤：

使用滴汞电极系统测定样品溶液，最适宜的测试方法是线性扫描极谱法，最重要的参数是扫描起始电位和终止电位以及寻峰窗口的位置和宽度。

接通电源输入日期后，依次进入各个菜单选择和设定：

运行方式→新建测试方法→线性扫描极谱法；

含量 →ug；

起始电位（原点电位）→-500；终止电位→-1300；静止时间→5；寻峰窗宽→400；定量方法→标准曲线法；自动量程→NO；自动存样→NO；其它未列参数可以使用一起的默认值。